## Finding U from CRM analysis
S1 Nordtest ICP-MS Fe
Measurement uncertainty from CRM analysis (plankton matrix) | [7 empty] | 27Al | 51V | 56Fe | 111Cd
All values in mg/kg | [6 empty] | Cert Ref Mat A | 2879.8 | 8.91 | 2035 | 0.4213
[6 empty] | u(Cref)= | uncert | 23.1 | 0.198 | 209 | 0.0154
| Date analysed | 27Al | 51V | 56Fe | 111Cd
| 2015-07-19 | 3139.0996 | 9.8342 | 2258.1375 | 0.40314 | u(Cref)_rel= | %RSD | 0.8021% | 2.222% | 10.27% | 3.655%
|  | 3093.6793 | 10.1327 | 2787.391 | 0.38373
|  | 3057.0242 | 10.1016 | 2186.6326 | 0.40478 |  |  | Reproducibility, u(Rw)
| 2015-07-19 | 2469.3975 | 9.0363 | 1884.2445 | 0.41033 |  |  | From repeated analysis of one of the CRMs
|  | 2602.0358 | 8.8057 | 2113.0487 | 0.42078 |  |  | u(Rw) = sRw = |  |  | Al | V | Fe | Cd
|  | 2495.9529 | 8.6891 | 1902.7422 | 0.40086 |  |  | u(Rw)_rel = |  |  | 8.483% | 7.127% | 8.898% | 6.457%
| 2015-10-14 | 2872.4302 | 10.0399 | 2167.78 | 0.38492
|  | 2957.8429 | 9.7525 | 2125.9024 | 0.40239 |  |  | Bias, u(bias)
|  | 3027.1579 | 10.6897 | 2165.7204 | 0.42983 |  |  | From measurements with 2 different CRMs
|  | 3163.7044 | 10.9868 | 2287.3624 | 0.46257
| 2015-12-02 | 2627.3485 | 9.1828 | 1904.1478 |  |  |  | Ref value | U (k=2) | uc | Lab result | uc_rel | biasi | bias_rel
|  | 2388.2309 | 8.3219 | 1723.3864 |  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % | mg/kg | %
|  | 3055.4547 | 8.8586 | 1983.9696 |  |  | Al | 2879.8 | 46.2 | 23.1 | 2915.2137 | 0.8021% | 35.4137 | 1.23%
| 2016-04-19 | 2984.8786 | 10.0577 | 2135.1677 | 0.46033 |  | V | 8.91 | 0.396 | 0.198 | 9.6904 | 2.222% | 0.78044 | 8.759%
|  | 2860.091 | 9.8058 | 2074.308 | 0.4867 |  | Fe | 2035 | 418 | 209 | 2128.0191 | 10.27% | 93.0191 | 4.571%
|  | 3049.6465 | 9.8288 | 2158.1108 | 0.45942 |  | Cd | 0.4213 | 0.0308 | 0.0154 | 0.42249 | 3.655% | 0.001187 | 0.2817%
|  | 3304.8366 | 10.2102 | 2204.2415
|  | 3221.3348 | 9.9792 | 2162.7974 |  |  | Al | RMSbias_rel= | 1.23% |  | u(Cref)_rel= | 0.8021% |  | s_rel/sqrt(n) = | 3.463% | u(bias)_rel = | 3.762%
|  | 3134.6886 | 10.0485 | 2165.0419 |  |  | V | RMSbias_rel= | 8.759% |  | u(Cref)_rel= | 2.222% |  | s_rel/sqrt(n) = | 2.909% | u(bias)_rel = | 9.493%
| 2016-05-24 | 3162.923 | 10.1578 | 2212.7258 | 0.39773 |  | Fe | RMSbias_rel= | 4.571% |  | u(Cref)_rel= | 10.27% |  | s_rel/sqrt(n) = | 3.633% | u(bias)_rel = | 11.81%
|  | 3120.5567 | 10.0948 | 2209.6683 | 0.4218 |  | Cd | RMSbias_rel= | 0.2817% |  | u(Cref)_rel= | 3.655% |  | s_rel/sqrt(n) = | 2.887% | u(bias)_rel = | 4.667%
|  | 2968.5546 | 10.1457 | 2128.3423 | 0.42793
Result:
| 2015-07-19 | 3096.601 | 10.0228 | 2410.7204 | 0.39722 |  |  |  | mg/kg |  | mg/kg |  | Cert conc | U
| 2015-07-19 | 2522.4621 | 8.8437 | 1966.6785 | 0.41065 |  |  | uc_rel | uc | U_rel (k=2) | U (k=2) |  | mg/kg | mg/kg
| 2015-10-14 | 3005.2838 | 10.3672 | 2186.6913 | 0.41992 |  | Al | 9.28% | 267.2352 | 18.56% | 534.4704 |  | 2879.8 | 534.4704
| 2015-12-02 | 2690.3447 | 8.7878 | 1870.5013 |  |  | V | 11.87% | 1.0577 | 23.74% | 2.1154 |  | 8.91 | 2.1154
| 2016-04-19 | 3092.5794 | 9.9884 | 2149.9445 | 0.46882 |  | Fe | 14.79% | 300.9777 | 29.58% | 601.9555 |  | 2035 | 601.9555
| 2016-05-24 | 3084.0114 | 10.1328 | 2183.5788 | 0.41582 |  | Cd | 7.967% | 0.033563 | 15.93% | 0.067126 |  | 0.4213 | 0.02828
C Lab | mean | 2915.2137 | 9.6904 | 2128.0191 | 0.42249 |  |  | Assigning the uncertainty to a sample "Sample 1":
| sd | 247.2995 | 0.69061 | 189.3548 | 0.027278 |  |  | Al | V | Fe | Cd
u(Rw)_rel = | %RSD | 8.483% | 7.127% | 8.898% | 6.457% |  | Value mg/kg | 3139.0996 | 9.8342 | 2258.1375 | 0.40314
| n | 6 |  |  |  |  | U mg/kg | 582.5945 | 2.3348 | 667.9598 | 0.064233